江苏省人民医院（雨花院区）PIVAS配置中心三家对比考察报告

报告日期：2026年5月26日

考察对象：

中国大冢制药有限公司（以下简称"大冢"）

科伦集团（以下简称"科伦"）

石家庄四药有限公司 （以下简称"石四药"）

数据来源：

[大冢PIVAS项目介绍PPT](<E:\雨花院区\考察报告\配置中心考察报告\dz大冢江苏省人民医院PIVAS项目介绍PPT2026.3.23.pdf>)（45页）

[科伦PIVAS服务方案PPT](<E:\雨花院区\考察报告\配置中心考察报告\kl江苏省人民医院PIVAS服务方案—医企协同·共建标杆 科伦.pdf>)（24页）

[石四药项目设备清单PDF](<E:\雨花院区\考察报告\配置中心考察报告\sy项目设备清单(石四药).pdf>)（11页）

[石四药web资料汇总](<E:\雨花院区\考察报告\配置中心考察报告\石四药补充资料汇总.md>)（基于https://www.sjzsiyao.com官方网站获取的补充信息）

目录

一、企业概况对比

二、PIVAS项目方案对比

三、服务模式对比

四、技术优势对比

五、综合评估与建议

一、企业概况对比

本章对比三家企业的公司背景、行业地位、PIVAS领域经验与团队规模等软实力，为后续方案评估提供企业资质基础。

1.1 公司背景与资本结构

| 维度 | 大冢（中国大冢制药有限公司） | 科伦（科伦集团） | 石四药（石家庄四药有限公司） |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立时间 | 1984年5月17日 | 未明确（集团旗下科伦药业1996年上市） | 未在文件中提供 |
| 资本性质 | 中日合资（中国医药集团+日本大冢） | 内资民营企业（A股002422.SZ + H股6990.HK） | 香港主板上市公司（02005.HK），大型高新技术制药企业 |
| 行业地位 | 中国制药行业第一家中外合资企业，中国化学制药行业工业企业综合实力百强 | 中国医药制造业TOP3，全球最大输液专业制造商，国家集采头部供应商 | 中国医药工业百强企业、中国化学制药行业制剂出口型优秀品牌企业 |
| 市值/规模 | 未提供 | 集团市值总额超1500亿，100+子分公司，累计研发投入155亿，员工总数20000人 | 资产超100亿元，年收入超60亿元，员工6500余人，10家子公司 |
| 核心业务 | 临床液体治疗，静脉用药调配中心智能化设备配套 | 三发驱动：科伦药业（仿制药/输液）、川宁生物（抗生素中间体）、科伦博泰（创新药） | 输液、固体制剂、原料药等，PIVAS设备供应（贝林尔品牌），全产业链覆盖（创新药、仿制药、特色原料药、高端制剂及药包材） |

关键事实来源：

大冢：PPT第3-5页“公司介绍”称“中国制药行业唯一一家以‘中国’冠名的合资企业”“中日两国之间第一家制药合资企业”。

科伦：PPT第3-4页“科伦集团概况”列示市值、子分公司、研发投入、员工数；第4页“中国仿制药龙头企业”“全球生产规模最大输液专业制造商”。

石四药：补充资料显示香港上市公司，资产超100亿，年收入超60亿，员工6500+，10家子公司，中国医药工业百强企业。

1.2 PIVAS领域专业资质与标准制定参与度

| 维度 | 大冢 | 科伦 | 石四药 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准制定 | 未提及 | 国家卫健委《静脉用药调配中心建设与管理指南》编委，国内唯一内资企业指定授课单位（“国家PIVAS验收专家培训班”“国家PIVAS建设企业培训班”） | 未提及 |
| 专业资质 | 未明确 | 以编委身份参与多本PIVAS专业书籍（《全国PIVAS工作模式与验收管理培训教材》《静脉用药集中调配基础知识问答》等） | 拥有国家级研发平台：国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家地方联合工程实验室等 |
| 行业认证 | 未提供 | 未提供 | 入选工信部智能制造优秀场景（AI辅助药物筛选平台）、2024年度质量提升与品牌建设典型案例（"21235"风险管控模式） |

关键事实来源：

科伦：PPT第7页“PIVAS行业标准与学术体系的推动者”详细列明标准制定与授课单位身份。

石四药：补充资料显示拥有国家级研发平台，入选工信部智能制造优秀场景和质量提升典型案例。

1.3 PIVAS项目经验与团队规模

| 维度 | 大冢 | 科伦 | 石四药 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务医院数量 | 约30家医院使用其智能贴签摆药一体机，约60家使用智能分拣机（PPT第16、21页） | 服务超1000家医院，承建超500家PIVAS项目（PPT第8页） | 已中标PIVAS项目：合肥市第三人民医院（2023年，258万元）、宿州市立医院（2024年，554万元） |
| 团队配置 | 未明确 | 82人专职团队（54名项目经理+28名软件工程师），分布全国12个省份（PPT第9页） | 研发团队近400人（药物研究、分析、临床等高层次人才），未明确PIVAS项目团队规模 |
| 典型案例 | 浙江大学医学院附属妇产科医院、南京市妇幼保健院、苏北人民医院、苏州大学附属第二医院等（PPT第16页） | 南京鼓楼医院、苏州大学附属第一医院、复旦大学附属中山医院、四川大学华西医院等全国顶级三甲医院（PPT第8页清单） | 合肥市第三人民医院PIVAS项目（2023年）、宿州市立医院静配中心项目（2024年） |

关键事实来源：

大冢：PPT第16页“用户医院”列表，第21页“约60家静配中心正在使用该设备”。

科伦：PPT第8页“领先行业的PIVAS项目服务数量及团队”，第9页团队分布图。

石四药：补充资料显示已中标合肥市第三人民医院和宿州市立医院PIVAS项目。

1.4 石四药信息更新说明

基于web补充资料，石四药的企业实力得到显著补充：

企业规模：香港主板上市公司（02005.HK），资产超100亿元，年收入超60亿元，员工6500余人，10家子公司，中国医药工业百强企业。

研发实力：拥有国家级研发平台（国家企业技术中心、国家技术创新示范企业等），药物研究院85亩，固定资产投资超5亿元，研发团队近400人，2021年开展化药研究项目163项。

智能制造：入选工信部"工业图强"企业史志鉴案例，AI辅助药物筛选平台入选工信部智能制造优秀场景，"21235"质量风险管控模式入选工信部2024年度典型案例。

PIVAS项目经验：已中标合肥市第三人民医院PIVAS项目（2023年，258万元）和宿州市立医院静配中心项目（2024年，554万元），具备从工程建设、设备安装、软件配备到验收维护的全流程服务能力。

1.5 科伦官方网站补充信息

基于2026年5月26日对四川科伦药业股份有限公司官方网站 (https://www.kelun.com) 的遍历搜索及公开信息检索，获取以下补充信息：

1.5.1 数字化与信息化实力（新发现）

入选工信部"数字三品"典型案例：科伦药业入选国家工信部"数字三品"典型案例（官网新闻，2026年4月29日），体现其在数字化转型方面的国家级认可。

卓越级智能工厂认证：科伦建有以SAP为核心的信息平台，集成CADD、MES、APS、OMS等覆盖研产供销超60套系统，获工信部卓越级智能工厂、两化融合AAA、CMMM三级、DCMM三级等认证（成都市发改委报道）。

PIVAS服务规模：科伦PIVAS服务全国医院超400家，覆盖患者超3000万人/年（成都市发改委报道）。这一数据来源于政府官方口径，具有较高可信度。

PIVAS协同管理系统：科伦自主研发的PIVAS协同管理系统（简称协同管理系统）已在多家医院深度嵌入HIS，实现"一筐多袋"的高效集中排药模式，显著缩短摆药和调配时间，减少调配耗材使用量，降低药师工作强度（学术论文《静脉用药调配中心信息化建设及应用》，2025年发表于《上海医药》）。

1.5.2 设备性能参数搜索结论

官方网站未公开参数：遍历科伦官网所有PIVAS相关页面（intro/104.html、intro/105.html、intro/106.html），三个页面均为概念介绍和服务描述性质，未公布任何设备的具体性能参数（贴签速度、分拣速度、洗筐效率等）。

网络搜索结果：通过多次关键词组合搜索，未找到科伦官方发布的PIVAS设备技术参数。行业标准中提及的设备参数均为医院自主采购标准（如广东省人民医院、内蒙古政府采购网），非科伦官方数据。

结论：科伦官方网站及公开渠道未提供PIVAS智能设备（贴签机、分拣机、洗筐机等）的具体性能参数。设备性能参数仍需通过商务谈判向科伦直接索取。

1.5.3 评分调整说明

基于以上补充信息，对科伦以下维度评分进行调整：

| 维度 | 原评分 | 新评分 | 调整理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息化系统 | 8 | 9 | 新增工信部"数字三品"典型案例、卓越级智能工厂、60+系统集成等国家级认证，加上原有自主知识产权PIVAS管理平台，信息化实力远超原评估水平 |
| 风险可控性 | 9 | 10 | PIVAS服务400+医院、覆盖3000万+患者/年（政府官方数据），加上工信部多项国家级认证，项目风险极低 |

科伦加权总分调整：8.40 → 8.70（信息化系统 +0.15，风险可控性 +0.15）

1.6 本章结论

科伦在企业规模、行业标准制定、项目经验上全面领先：市值超1500亿，服务1000+医院，拥有82人专职团队，且深度参与国家PIVAS标准制定，具备强大的软实力与行业影响力。

大冢作为中日合资企业，拥有外资技术背景，在智能化设备配套领域有约30-60家医院案例，具备一定的项目经验。

石四药企业实力雄厚：香港上市公司，资产超100亿，年收入超60亿，拥有国家级研发平台和智能制造资质，已有两个PIVAS项目中标经验，企业资质显著提升。

二、PIVAS项目方案对比

本章对比三家针对雨花院区1500张床、日配置量2500袋的具体方案，涵盖设计理念、布局规划、设备配置、信息化系统等核心内容。

2.1 设计理念与建设目标

| 维度 | 大冢 | 科伦 | 石四药 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心理念 | 智能化、标准化：通过信息化及智能化设备完善流程、提高配药安全性、加强职业防护、提高工作效率及服务质量（PPT第7页） | 医企协同、共建标杆：打破“医院+企业”边界，实现理论深度与技术广度的融合，构建可复制、可推广的院区PIVAS建设范式（PPT第20页） | 基于补充资料：具备从工程建设、设备安装、软件配备到验收维护的全流程服务能力 |
| 建设目标 | 建设成为省内领先、创新、智能化、标准化的静脉用药调配中心（PPT第29页） | 打造国内领先·省内标杆的智慧型PIVAS，形成可复制的院区PIVAS建设范式（PPT第11页） | 基于补充资料：有明确的工期要求（60天完成深化设计），提供1年服务期 |
| 关键诉求响应 | 满足预设配置工作量（2500袋/日）；流程设计合规合理；环境设计美观通透舒适；硬件配置智能高效可靠；软件配置全面（PPT第29页） | 安全、高效、可进化；通过工程兼容性提升+流程优化+设备设施配备+全方位维护，实现全维度安全（PPT第20页） | 基于补充资料：包括工程建设、设备、软件、验收、维护等全方位服务 |
| 特色强调 | 智能化流程改造（传统→智能）、全流程批号追溯、效期管理、信息系统闭环（PPT第11、15页） | 四维支撑（基础兼容+流程优化+设备配备+全方位维护）、按需配置、灵活选型、分阶段投入（PPT第20页） | 基于补充资料：具备PIVAS整体建设能力，有明确的工期管理和项目执行能力 |

小结：大冢强调技术驱动的智能化升级，科伦强调医企协同的系统性服务，石四药基于补充资料显示具备全流程服务能力。

2.2 布局规划与工程兼容性

| 维度 | 大冢 | 科伦 | 石四药 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布局方案 | 提供雨花院区静配中心平面图（PPT第13页），标注各功能区面积、压差梯度、设备位置 | 提出7条布局优化建议（PPT第13页）：阴凉库/脱包室门位置优化、普洁区二更面积调增、更衣室加穿衣镜、废弃物通道独立设计、摆药区与成品审核区改为电动门+玻璃隔断、调配间与成品审核区增加玻璃窗、生物安全柜排风管道加装电动密闭阀 | 未提供具体布局方案 |
| 工程兼容性设计 | 未明确提及 | 重点提升：设置双通道药品、日间门诊及GCP药品通道；臭氧消毒系统；环境在线监测决策系统；预留网络接口、电源点位、排风、设备荷载等智慧化升级条件（PPT第14页） | 基于补充资料：具备工程建设能力，能够配合第三方建设服务商完成深化设计 |
| 压差控制 | 智能压差自控系统：本地远程调节压差替代传统人工调节，效率高、精准度高（PPT第31页） | 未单独强调，但环境在线监测包含压差监测 | 未提供 |

小结：科伦在布局细节优化与工程兼容性预留上表现突出，提出7条具体建议；大冢在压差智能控制上有独特方案；石四药基于补充资料显示具备工程建设能力。

2.3 设备配置清单对比

2.3.1 基础操作台配置

| 设备 | 大冢（雨花院区） | 科伦（拟配置） | 石四药（清单） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平层流台 | 6台（双工位） | 6台（HS-1800H-U，1800*760*1870，苏净/上镜） | 6台（SA-1700-2，上净，含外挂扫描设备：双监控、双显示、双扫描） |
| 生物安全柜（A2型） | 8台（抗生素间4台+肿瘤间4台） | 8台（BSC-1604ⅡA2型，1800*790*2050，苏净/上镜） | 8台（BSC-1600IIA2-1，上净，含外挂扫描设备：双监控、双显示、双扫描） |
| 其他基础设备 | 不锈钢物品1项（PPT第13页） | 青霉素振荡器10台、不锈钢针剂货架、不锈钢双层摆药桌2张、操作凳28个、不锈钢推车多辆、PDA扫描终端25个等（PPT第15页） | 未提供（仅列核心智能设备） |

基础设备一致性：三家在水平层流台（6台）、生物安全柜（8台）数量上完全一致，品牌均为苏净/上净级别，满足雨花院区基础配置需求。

2.3.2 智能设备配置与性能参数

| 设备类型 | 大冢 | 科伦 | 石四药 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贴签摆药一体机 | 智能贴签摆药一体机（单线）； 速度：600-800组/小时； 输液存储量≥1200袋； 针剂存储量≥6000支； 药框缓存≥120个；视觉识别系统自动纠错（PPT第16页） | 贴签机（未明确型号）；未提供性能参数，但列为“促提升”设备（PPT第17页） | 智能摆药机 PF-264； 排药速度：1200-1500袋/小时；溶媒缓存：约2700-3000袋； 针剂缓存：约16000-20000支； 篮筐缓存：≥300个；功能：溶媒发放、贴签、发篮、针剂药品发放全程自动化（文件第5页） |
| 分拣机 | 智能分拣机； 速度：≥1800袋/小时；仓位：32、40、48位可选； 支持500ML及以下输液软袋、可立袋（PPT第20-21页） | 分拣机（未明确型号）； 未提供性能参数（PPT第17页） | 智能分拣机 FJ-216；速度：3500袋/小时（蜘蛛机器人+智能视觉系统）； 病区设定灵活：24/32/36/48/64病区可选（文件第6页） |
| 洗筐机 | 智能洗筐机； 效率：≥1000个/小时；尺寸：2150*820*1800mm（PPT第22页） | 洗筐机（未明确型号）； 未提供性能参数（PPT第17页） | 药框清洗机 QX-600； 效率：1600-2200个/小时；清洗模式：超声波清洗+喷淋清洗+自动干洁（文件第7页） |
| 调配机器人 | 未提及 | 调配机器人或贴签摆药一体机（可选，PPT第12页） | 智能调配机器人 PD-160C； 速度：80-100支/小时； 全密闭、负压、全排式；支持1-20ml安瓿、1-50ml西林瓶（文件第10页） |
| 其他智能设备 | 统排机未提及 | 酸化水系统（PPT第17页） | 统排机 ZQ-280L； 储药位：160； 处方速度：280-450处方/小时（文件第8页）；贴签机 TQ-110； 贴签效率：2000-2500袋/小时（文件第9页） |

性能对比结论：

石四药在分拣速度（3500袋/小时）、洗筐效率（1600-2200个/小时）、摆药速度（1200-1500袋/小时） 等关键指标上显著高于大冢（分拣1800袋/小时、洗筐1000个/小时、摆药600-800组/小时）。

大冢设备参数完整，但速度指标相对保守；科伦未提供具体性能参数，仅列出设备类型。

石四药额外提供统排机、独立贴签机、调配机器人，设备链更完整。

2.4 信息化系统对比

| 系统模块 | 大冢 | 科伦 | 石四药 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理平台 | PIVAS管理软件（PPT第23-24页）；功能：自动化批次规则器、TPN审查、提取摆药、舱内扫描、前置医嘱审核、标签管理、条码追踪、排药复核、退药管理、数据分析统计等 | PIVAS管理平台 + PIVAS质控系统（PPT第18页）； 自主知识产权，纯自营服务； 信创2027年八大行业全替代； 已获计算机软件著作权登记证书 | 静配中心智能管理平台（文件第11页）； 环境监测与空调控制系统，手机远程控制，实时监测； 功能：配药详情、环境检测、人员管理、设备管理、静配智能化控制 |
| 远程控制 | PIVAS智能远程控制系统2.0（PPT第30页）； 远程自动开启/关闭紫外灯、水平层流台、生物安全柜、净化空调； 工作人员无需提前到现场开机，上班直接调配 | 未明确提及远程控制，但环境在线监测决策系统支持远程查看 | 手机远程控制（文件第11页） |
| 环境监测 | 智能压差自控系统（PPT第31页） | 环境在线监测决策系统（PPT第14页）； 过程监管，实时预警与无纸化数据追溯 | 环境监测与空调控制系统（文件第11页）； 监测压差、尘埃粒子、温湿度、水浸 |
| 数据追溯 | 全流程批号追溯、效期管理、信息系统闭环（PPT第15页） | 未明确强调 | 未明确强调 |
| 移动端支持 | 未提及 | 未提及 | 手机端可查看实时数据和历史数据（文件第11页） |

信息化系统小结：

大冢：远程控制系统2.0与压差自控系统是其独特优势，实现设备远程启停与精准环境控制。

科伦：拥有自主知识产权的信创平台，符合国产化替代趋势，且具备质控系统。

石四药：平台功能全面（环境监测、手机远程），但未展示与HIS对接深度、数据追溯等细节。

2.5 本章结论

设计理念：大冢侧重技术智能化，科伦侧重医企协同与服务系统性，石四药基于补充资料显示具备全流程服务能力。

布局规划：科伦提出7条具体优化建议，工程兼容性设计最强；大冢有智能压差控制；石四药无具体布局信息。

设备配置：

基础操作台：三家数量、品牌一致，满足要求。

智能设备性能：石四药在分拣速度（3500袋/小时）、洗筐效率（1600-2200个/小时）、摆药速度（1200-1500袋/小时）等关键指标上全面领先；大冢参数完整但速度保守；科伦未提供参数。

设备完整性：石四药提供统排机、独立贴签机、调配机器人，设备链最全。

信息化系统：大冢远程控制独特；科伦信创平台自主可控；石四药平台功能全面但细节不详。

三、服务模式对比

本章对比三家的合作方式、运营模式、人员配置、培训体系、售后服务等软性服务能力。

3.1 合作方式与运营模式

| 维度 | 大冢 | 科伦 | 石四药 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合作理念 | 未明确表述，但从方案内容看偏向设备+软件+工程一体化服务（PPT第28页“设备、软件、工程及物品一体化服务”） | 医企协同、共建标杆：打破“医院+企业”边界，实现理论深度与技术广度融合，构建可复制的院区PIVAS建设范式（PPT第20页） | 基于补充资料：具备从工程建设、设备安装、软件配备到验收维护的全流程服务能力 |
| 服务阶段 | 提供全流程跟踪服务：医院提出需求→方案设计与规划→采购招标→项目实施→培训试运行→项目验收→学习/培训→售后服务（PPT第29页流程图） | 四阶段服务模型（PPT第12页）： 1. 保基础（质量安全） 2. 稳运行（运行效能） 3. 促提升（模式创新） 4. 展未来（学术引领） | 基于补充资料：有明确的工期要求（60天完成深化设计），提供1年服务期 |
| 运营模式 | 未明确 | 系统性思维：不止于建设，更注重于管理创新与学术沉淀（PPT第20页） | 基于补充资料：能够提供PIVAS从建设到运营的全流程服务 |
| 合作深度 | 提供“拎包工程”（物品一站式配齐，PPT第25页） | 院企协同：基础兼容+流程优化+设备设施配备+全方位维护=全维度安全（PPT第20页） | 基于补充资料：包括工程建设、设备、软件、验收、维护等全方位服务 |

小结：科伦提出四阶段服务模型与医企协同理念，服务框架最系统；大冢提供全流程跟踪与拎包工程，侧重实施便利；石四药基于补充资料显示可能具备全流程服务能力。

3.2 人员配置与团队支持

| 维度 | 大冢 | 科伦 | 石四药 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目团队 | 未明确团队人数，但提及“多年经验，更专业”（PPT第28页） | 82人专职团队（54名项目经理+28名软件工程师），分布全国12个省份（PPT第9页） | 未提及 |
| 售后团队 | 未明确人数，但提供7*24小时服务、1小时响应、3小时远程解决、12小时到场等承诺（PPT第41页） | 2位项目经理+7位售后工程师+7位软件工程师，组成驻地团队，2小时响应，每月1次定期巡检（PPT第16页） | 未提及 |
| 学术支持团队 | 未提及 | 依托企业实力+国家级课题研究与学术平台，推动管理创新（PPT第11页） | 未提及 |
| 典型合作医院 | 浙江大学医学院附属妇产科医院、南京市妇幼保健院、苏北人民医院等约30家（PPT第16页） | 鼓楼医院、苏州大学附属第一医院、复旦大学附属中山医院、上海市第十人民医院等（PPT第16页） | 基于补充资料：合肥市第三人民医院、宿州市立医院 |

小结：科伦在人员配置上最透明且规模最大（82人专职团队+16人售后团队），并有定期巡检机制；大冢有服务承诺但未披露团队规模；石四药研发团队规模大但PIVAS项目团队配置未明确。

3.3 培训体系对比

| 维度 | 大冢 | 科伦 | 石四药 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训内容 | 1. 设备理论培训（1-3次） 2. 设备实操培训（1-5次） 3. 设备应急预案（1-5次） 4. PIVAS软件培训（1-5次） 5. 省内成熟的PIVAS基地学习（1-3次）（PPT第41页） | 未详细列举，但提供“面对面 促提升”静脉用药集中调配专业培训班系列会议（成都、杭州、苏州、长春、郑州等地，主办单位：国家卫健委医院管理研究所）（PPT第19页） | 基于补充资料：未明确培训体系 |
| 培训形式 | PPT、视频资料、说明书、参观学习交流（PPT第41页） | 学术会议、培训班、课题研究 | 基于补充资料：未明确 |
| 培训基地 | 建立PIVAS培训基地学习圈，提供省内外先进的PIVAS基地学习（PPT第42页） | 未明确提及培训基地，但有多中心课题研究（如苏州大学附属第一院） | 基于补充资料：未明确 |
| 学术资源 | 部门学术成果转化：项目创新、专利、软著共享；论文发表；提供科室创新竞赛素材（PPT第43页） | 学术+课题双引领：成品输液稳定性研究项目（2025-2028）、跨院区智联PIVAS模式构建与多维效能评价等多中心课题（PPT第19页） | 基于补充资料：拥有国家级研发平台，与中科院、浙大等院校合作，但未明确PIVAS相关学术资源 |

小结：大冢培训体系化、实操性强，有明确频次与形式；科伦学术资源雄厚，依托国家级课题与学术会议；石四药研发实力强但PIVAS专项培训体系未明确。

3.4 售后服务与维护保障

| 维度 | 大冢 | 科伦 | 石四药 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务范围 | 日常巡检、故障报修、配件更换、驻场服务（PPT第41页） | 涵盖工程装饰、设备设施、空调系统、软件维护及应急保障（PPT第16页） | 未提及 |
| 响应时间 | • 7*24小时； 1小时响应（电话）； 3小时远程解决； 12小时到场（PPT第41页） | 2小时响应，每月1次定期巡检（PPT第16页） | 基于补充资料：未明确响应时间 |
| 质保政策 | 质保期内免费，过保后收取配件价格、免收人工费，原厂配件长期备货（PPT第41页） | 未明确说明 | 未提及 |
| 维护团队 | 未明确人数 | 16人团队（2项目经理+7售后+7软件）驻地（PPT第16页） | 基于补充资料：未明确维护团队配置 |
| 特色保障 | 建立完善的PIVAS交流学习圈（PPT第42页） | 省内外多家医院PIVAS整护团队经验（鼓楼医院、苏大附一等）（PPT第16页） | 未提及 |

小结：大冢响应时间阶梯明确（1h/3h/12h），质保政策清晰；科伦服务范围更广（含工程装饰、空调系统），有定期巡检；石四药基于补充资料显示包括后期维护服务但具体机制未明确。

3.5 学术引领与课题研究

| 维度 | 大冢 | 科伦 | 石四药 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学术平台 | 部门学术成果转化，共享创新思路、专利、软著（PPT第43页） | 国家卫健委医院管理研究所作为主办单位，开展多中心课题研究（PPT第19页） | 未提及 |
| 在研课题 | 未明确 | 1. 成品输液稳定性研究项目（2025.08-2028.08） 2. 跨院区智联PIVAS模式构建与多维效能评价——基于多中心的实证研究（PPT第19页） | 基于补充资料：2021年开展化药研究项目163项，但未明确PIVAS专项课题 |
| 学术会议 | 未提及 | “面对面 促提升”静脉用药集中调配专业培训班系列会议（成都、杭州、苏州、长春、郑州）； 第十一届全国静脉用药集中调配学术大会（9月·苏州）； 中国药学大会（PPT第19页） | 未提及 |
| 行业标准参与 | 未提及 | 国家卫健委《静脉用药调配中心建设与管理指南》编委，国内唯一内资企业指定授课单位（PPT第7页） | 基于补充资料：未提及PIVAS行业标准参与 |

小结：科伦在学术引领上绝对领先，深度参与国家标准制定、主办国家级课题、组织全国性学术会议；大冢有学术成果转化但未涉及行业标准；石四药PIVAS专项学术资源未明确。

3.6 石四药服务模式更新说明

基于补充资料，石四药的服务能力得到部分补充：

全流程服务能力：具备从工程建设、设备安装、软件配备到验收维护的全流程服务能力。

项目执行能力：有明确的工期要求（60天完成深化设计）和完整的服务期（1年）。

服务范围：未提及。

研发实力：药物研发团队近400人，拥有国家级研发平台，与中科院、浙大等院校合作。

但仍存在信息缺口：

未明确PIVAS项目团队规模

未明确售后响应时间和质保政策

未明确培训体系

未明确维护团队配置

3.7 本章结论

科伦在服务模式上全面领先：拥有最系统的四阶段服务模型、最大的专职团队（82人）、最完善的售后团队（16人）、最强大的学术资源（国家标准编委、国家级课题、全国学术会议）。

大冢服务务实可操作：提供全流程跟踪、拎包工程、明确的培训体系与响应时间阶梯，但团队规模未披露，学术引领较弱。

石四药服务能力部分补充：具备全流程服务能力，工期和服务期能明确，药物研发实力强，但PIVAS团队配置、响应机制、培训体系等关键信息仍缺失。

四、技术优势对比

本章对比三家在设备技术、系统创新、专利软著、智能化水平等方面的核心优势。

4.1 设备技术创新点

| 企业 | 核心设备技术创新点 | 技术来源/说明 |
| --- | --- | --- |
| 大冢 | 1. 智能贴签摆药一体机：六轴机械手精准定位贴签，任意角度放水，指定位置贴签；视觉识别系统自动纠错；红外感应针剂数量，精准发药（PPT第19页） 2. 智能分拣机：柔性拨板机械手，单个机械手控制四个病区分拣箱；物理间隔输液，防止分错；异常输液自动剔除（PPT第21页） 3. 智能洗筐机：全自动清洗、甩干药筐（PPT第22页） 4. 智能远程控制系统2.0：远程自动开启/关闭紫外灯、水平层流台、生物安全柜、净化空调，工作人员无需提前到现场开机（PPT第30页） 5. 智能压差自控系统：本地远程调节压差替代传统人工调节，效率高、精准度高（PPT第31页） | 大冢PPT中强调“智能化、自动化”，技术细节描述较多，但未提及专利号。 |
| 科伦 | 1. PIVAS管理平台 + PIVAS质控系统：自主知识产权，纯自营服务；已获计算机软件著作权登记证书；信创2027年八大行业全替代（PPT第18页） 2. 环境在线监测决策系统：过程监管，实时预警与无纸化数据追溯（PPT第14页） 3. 臭氧消毒系统：前沿理念应用，感控升级、无死角杀菌、绿色安全（PPT第14页） 4. 工程兼容性设计：预留网络接口、电源点位、排风、设备荷载等智慧化升级条件（PPT第14页） | 科伦技术优势集中在信息化系统、感控、工程兼容，强调自主知识产权与信创替代。 |
| 石四药 | 1. 舱内扫描系统：专利产品（专利号：ZL202022103715.3；ZL202022103738.4），具有显示单元、控制单元、扫描单元及监控单元，与PIVAS系统实时对接，提高配药准确性（文件第4页） 2. 智能分拣机：蜘蛛机器人+智能视觉系统，分拣速度3500袋/小时；独立服务器，无需实时对接HIS，减轻高峰期压力；防漏液设计（垂直抓取避免推刮）（文件第6页） 3. 药框清洗机：超声波清洗+喷淋清洗+自动干洁；二次喷淋清洗模式，清洗无残留；机械手臂自动搬运（文件第7页） 4. 统排机：动态库存管理、效期批号管理、自动避光功能、RFID追溯设计（文件第8页） 5. 贴签机：视觉加扫码双重防呆系统；覆贴方式避免挤压漏液；自带工控服务电脑，为智能医院预留开发端口（文件第9页） 6. 智能调配机器人：全密闭、负压、全排式；支持1-20ml安瓿、1-50ml西林瓶；药品身份识别系统、处方自动计算与复核系统（文件第10页） 7. 静配中心智能管理平台：环境监测与空调控制系统，手机远程控制，实时监测压差、尘埃粒子、温湿度、水浸；多端查看（手机、电脑）（文件第11页） | 石四药技术文档最详细，列出多项专利、独特设计（如蜘蛛机器人、超声波清洗、RFID追溯、双重防呆等），技术参数全面。 |

4.2 专利与软件著作权

| 企业 | 专利/软著 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 大冢 | 计算机软件著作权登记证书： 1. 洁净室远程控制系统软件（登记号：2023SR1345259） 2. 静脉用药调配中心（PIVAS）智能化绩效管理软件（登记号：2023SR1356714） 3. 肠外营养（TPN）医嘱审核软件（登记号：2023SR1346358）（PPT第43页） | 大冢展示了3项软件著作权，集中在远程控制、绩效管理、TPN审核。 |
| 科伦 | 计算机软件著作权登记证书： 1. PIVAS智能管理平台（PIVASIntellgentManagementPlatform） 2. 科伦PIVAS质量管理信息系统（PPT第18页） | 科伦展示了2项软件著作权，强调自主知识产权与信创替代。 |
| 石四药 | 专利：舱内扫描系统（专利号：ZL202022103715.3；ZL202022103738.4）（文件第4页） | 石四药展示了2项实用新型扫描专利 |

专利软著小结：大冢软著数量最多（3项），科伦次之（2项），石四药实用新型专利（2项）

4.3 智能化与自动化水平

| 维度 | 大冢 | 科伦 | 石四药 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备自动化 | 贴签摆药一体机、分拣机、洗筐机实现关键环节自动化，但速度参数相对保守（贴签600-800组/小时，分拣1800袋/小时） | 强调“智能化设备选型+采买”（PPT第12页） | 全设备链自动化：摆药机（1200-1500袋/小时）、分拣机（3500袋/小时）、洗筐机（1600-2200个/小时）、统排机、贴签机、调配机器人，且速度指标领先 |
| 系统智能化 | 远程控制系统2.0、压差自控系统、PIVAS管理软件（含批次规则器、TPN审查等） | PIVAS管理平台+质控系统、环境在线监测、臭氧消毒系统 | 静配中心智能管理平台（环境监测、手机远程、数据大屏）、舱内扫描系统（专利）、双重防呆贴签 |
| 数据追溯 | 全流程批号追溯、效期管理、信息系统闭环（PPT第15页） | 强调“智能化设备选型+采买”（PPT第12页） | 统排机效期批号管理、RFID追溯设计（文件第8页） |
| 人机交互 | 大屏监控、语音提示（PPT第19页） | 强调“智能化设备选型+采买”（PPT第12页） | 10.1寸触摸屏、智能触控大屏、手机端查看（文件第7、11页） |

智能化小结：石四药在全设备自动化表现突出；大冢在远程环境控制上有独特优势；科伦在系统平台与感控上有特色。

4.4 技术完整性对比

| 维度 | 大冢 | 科伦 | 石四药 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备链覆盖 | 贴签摆药一体机、分拣机、洗筐机、基础操作台、软件系统 | 基础操作台、贴签机、分拣机、洗筐机、酸化水系统、软件系统 | 最完整：摆药机、分拣机、洗筐机、统排机、贴签机、调配机器人、基础操作台、软件平台 |
| 关键设备缺失 | 无统排机、无独立贴签机、无调配机器人 | 无统排机、无调配机器人（可选） | 无酸化水系统 |
| 技术文档详细度 | 较详细，有参数、有示意图 | 较简略，重理念轻参数 | 最详细，每台设备有技术参数、原理说明、专利号 |
| 创新点数量 | 5项（远程控制、压差自控、视觉纠错、柔性拨板、智能洗筐） | 4项（信创平台、环境监测、臭氧消毒、工程兼容） | 7项（舱内扫描专利、蜘蛛机器人、超声波清洗、RFID追溯、双重防呆、独立服务器、手机远程平台） |

技术完整性小结：石四药设备链最多、技术文档最详细；大冢在环境控制方面有特色；科伦在系统平台与工程兼容上有优势。

4.5 本章结论

石四药在设备清单、技术文档最详细：拥有专利舱内扫描系统、蜘蛛机器人分拣（3500袋/小时）、超声波清洗、RFID追溯、双重防呆贴签、独立服务器设计、手机远程平台等多项独特技术。

大冢在远程环境控制与自动化纠错上有优势：智能远程控制系统2.0、压差自控系统、视觉识别纠错等，但设备速度参数相对保守。

科伦技术优势集中在信息化系统与感控：自主知识产权的信创平台、环境在线监测、臭氧消毒系统，但设备技术细节披露不足。

专利软著：大冢软著最多（3项），科伦次之（2项），石四药有实用新型专利（2项）

五、综合评估与建议

本章基于前四章的客观对比分析，通过加权评分模型对三家进行量化评估，并结合江苏省人民医院雨花院区的实际需求给出建议。

5.1 评估模型说明

5.1.1 评估维度与权重

依据PIVAS建设项目对医院的长期价值，设定七大评估维度及权重：

| 序号 | 评估维度 | 权重 | 设置依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力与资质 | 10% | 企业规模、行业地位、标准制定参与度决定合作稳定性与合规保障 |
| 2 | 项目方案完整性 | 15% | 方案是否覆盖设计→建设→运营全周期，是否针对雨花院区定制化 |
| 3 | 设备性能与技术水平 | 20% | 设备直接决定日配置量达成率与长期运行效率，是PIVAS的核心硬件基础 |
| 4 | 信息化系统 | 15% | PIVAS管理软件、远程控制、环境监测、数据追溯的完整性与先进性 |
| 5 | 服务与售后保障 | 15% | 团队规模、响应速度、维护范围、质保政策，决定长期运行稳定性 |
| 6 | 培训与学术资源 | 10% | 培训体系、基地学习、学术课题，影响科室能力建设和学科影响力 |
| 7 | 风险可控性 | 15% | 信息透明度、团队规模、项目经验，影响建设失败和服务缺位的风险 |

5.1.2 评分标准

| 评分 | 含义 |
| --- | --- |
| 10分 | 行业领先，远超需求 |
| 8-9分 | 优秀，充分满足需求 |
| 6-7分 | 良好，基本满足需求 |
| 4-5分 | 一般，部分满足需求，有明显短板 |
| 2-3分 | 较差，严重不满足需求 |
| 1分 | 信息缺失/无法评估 |

5.2 加权综合评分明细

5.2.1 大冢（中国大冢制药有限公司）

| 评估维度 | 权重 | 评分 | 加权分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业实力与资质 | 10% | 7 | 0.70 | 中日合资企业，中国制药行业第一家中外合资企业；约30-60家PIVAS设备案例；但未参与行业标准制定，企业规模信息未充分披露（PPT第3、16、21页） |
| 项目方案完整性 | 15% | 8 | 1.20 | 提供全流程服务（需求→设计→招标→实施→培训→验收→售后），针对雨花院区给出门诊布局平面图与设备配置清单，方案覆盖较全；但缺乏工程兼容性设计与布局优化建议（PPT第13、29页） |
| 设备性能与技术水平 | 20% | 7 | 1.40 | 设备参数完整，贴签2500袋/h、摆药600-800组/h、分拣1800袋/h、洗筐1000个/h；视觉识别纠错、柔性拨板分拣等技术有亮点；但速度参数在三家中相对保守，无统排机/调配机器人（PPT第16-22页） |
| 信息化系统 | 15% | 8 | 1.20 | PIVAS管理软件功能全面（批次规则器、TPN审查、条码追踪等）；远程控制系统2.0是独特优势（远程启停紫外灯/层流台/生物安全柜）；智能压差自控系统远程调节；全流程批号追溯（PPT第23-24、30-31页） |
| 服务与售后保障 | 15% | 7 | 1.05 | 响应时间阶梯清晰（7×24h，1h响应，3h远程，12h到场）；质保政策明确（期内免费，过保免人工费）；但未披露项目团队和售后团队人数，团队规模不透明（PPT第41页） |
| 培训与学术资源 | 10% | 7 | 0.70 | 培训体系化（设备理论+实操+应急预案+软件+基地学习），明确频次与形式；3项软件著作权；学术成果转化思路；但无国家级课题和行业标准参与（PPT第41-43页） |
| 风险可控性 | 15% | 7 | 1.05 | 有一定项目经验和案例积累，信息较透明；但团队规模未披露、缺乏标准制定话语权，存在一定不确定性 |
| 总分 | 100% | — | 7.30 |  |

5.2.2 科伦（科伦集团）

| 评估维度 | 权重 | 评分 | 加权分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业实力与资质 | 10% | 10 | 1.00 | 市值超1500亿，中国医药制造业TOP3；全球最大输液专业制造商；100+子分公司，20000+员工；国家卫健委《PIVAS建设与管理指南》编委，国内唯一内资企业指定授课单位（PPT第3-4、7页） |
| 项目方案完整性 | 15% | 9 | 1.35 | 四阶段服务模型（保基础→稳运行→促提升→展未来）体系最系统；7条布局优化建议最具实操性；四维支撑（基础兼容+流程优化+设备配备+全方位维护）；工程兼容性设计（双通道/GCP/臭氧/监测/预留接口）；但设备性能参数缺失（PPT第12-14、17、20页） |
| 设备性能与技术水平 | 20% | 5 | 1.00 | 设备清单完整（6台层流台+8台安全柜+贴签+分拣+洗筐+酸化水），品牌明确（苏净/上镜）；但智能设备性能参数几乎全部缺失（贴签速度、分拣速度、洗筐效率均未提供），无法进行技术性能评估，只能降分（PPT第15、17页） |
| 信息化系统 | 15% | 9 | 1.35 | 自主知识产权PIVAS管理平台+质控系统，已获软著登记证书；信创2027年八大行业全替代，符合国产化趋势；入选工信部"数字三品"典型案例；获工信部卓越级智能工厂认证，集成60+系统（SAP/CADD/MES/APS/OMS）；PIVAS协同管理系统深度嵌入HIS，实现"一筐多袋"集中排药模式（PPT第18页+官网补充资料） |
| 服务与售后保障 | 15% | 10 | 1.50 | 82人专职团队（54项目经理+28软件工程师）；售后16人驻地团队（2项目经理+7售后+7软件）；2h响应，每月1次定期巡检；省内外多家顶级三甲PIVAS整护经验（鼓楼、苏大附一、复旦中山等）；服务范围覆盖工程装饰+设备+空调+软件（PPT第9、16页） |
| 培训与学术资源 | 10% | 10 | 1.00 | 绝对领先：国家卫健委医院管理研究所作为主办单位；2项在研多中心课题（成品输液稳定性研究2025-2028、跨院区智联PIVAS模式构建）；全国性学术会议（第十一届PIVAS大会、面对面促提升培训班多地举办）；多本PIVAS专业书籍编委（PPT第7、19页） |
| 风险可控性 | 15% | 10 | 1.50 | 信息最透明：团队规模、项目经验、售后机制全部公开；PIVAS服务超400家医院，覆盖患者超3000万人/年（政府官方数据）；标准制定与学术话语权；规模大、抗风险能力强；唯一扣分点（设备参数缺失）属于可弥补缺陷，不影响长期风险可控性 |
| 总分 | 100% | — | 8.70 |  |

5.2.3 石四药（石家庄四药有限公司 / 贝林尔品牌）

| 评估维度 | 权重 | 评分 | 加权分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业实力与资质 | 10% | 8 | 0.80 | 香港主板上市公司（02005.HK），资产超100亿元，年收入超60亿元，员工6500余人，10家子公司，中国医药工业百强企业；拥有国家级研发平台（国家企业技术中心、国家技术创新示范企业等）；入选工信部智能制造优秀场景和质量提升典型案例（补充资料） |
| 项目方案完整性 | 15% | 6 | 0.90 | 基于补充资料：具备从工程建设、设备安装、软件配备到验收维护的全流程服务能力；有明确的工期要求（60天完成深化设计），提供1年服务期；但原文件仅提供设备清单，无具体布局方案和设计理念（补充资料+原文件） |
| 设备性能与技术水平 | 20% | 9 | 1.80 | 设备参数在三家中全：摆药1200-1500袋/h（大冢600-800）、分拣3500袋/h（大冢1800）、洗筐1600-2200个/h（大冢1000）；设备链最全（含统排机、独立贴签机、调配机器人）；2项专利（舱内扫描）；蜘蛛机器人+智能视觉分拣；超声波清洗+二次喷淋；双重防呆贴签；RFID追溯；独立服务器设计（文件第4-10页） |
| 信息化系统 | 15% | 7 | 1.05 | 静配中心智能管理平台功能全面：配药详情、环境检测、人员管理、设备管理、视频监控；多端查看（手机+电脑）；环境监测（压差/尘埃粒子/温湿度/水浸）；但未展示与HIS对接深度、数据追溯全面性等细节（文件第11页） |
| 服务与售后保障 | 15% | 5 | 0.75 | 基于补充资料：包括后期维护及相关服务，具备PIVAS整体建设和服务能力；但未明确团队配置、响应时间、质保政策、维护团队等关键信息，存在信息缺口（补充资料） |
| 培训与学术资源 | 10% | 5 | 0.50 | 基于补充资料：药物研发团队近400人，与中国科学院、浙江大学等院校合作，有国家级研发平台；但未明确PIVAS专项培训体系、学术会议参与、行业标准制定等（补充资料） |
| 风险可控性 | 15% | 6 | 0.90 | 企业实力显著提升，已有两个PIVAS项目中标经验（合肥市第三人民医院、宿州市立医院）；但服务团队配置、响应机制、培训体系等关键信息仍缺失，存在一定不确定性（补充资料+原文件） |
| 总分 | 100% | — | 6.70 |  |

5.3 综合评分汇总与排名

| 排名 | 企业 | 企业实力（10%） | 方案完整性（15%） | 设备技术（20%） | 信息化（15%） | 服务售后（15%） | 培训学术（10%） | 风险可控（15%） | 加权总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科伦 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8.70 |
| 2 | 大冢 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.30 |
| 3 | 石四药 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6.70 |

5.4 综合评估结论

5.4.1 各家优势总结

| 企业 | 核心优势 | 主要短板 |
| --- | --- | --- |
| 科伦 | 企业实力最强、服务最完善、学术资源最雄厚、标准制定话语权、团队规模最大、风险最低、信息化获国家级认证 | 设备性能参数缺失，无法准确评估技术硬实力 |
| 大冢 | 综合均衡，方案完整，远程环境控制与信息化有特色，培训体系化，质保政策清晰 | 设备速度保守，团队规模未披露，缺乏行业标准参与，企业实力中规中矩 |
| 石四药 | 设备参数全面，技术文档最详细，设备链最完整（含统排机/机器人/独立贴签），企业实力雄厚（香港上市公司，资产超100亿），已有PIVAS项目2家经验。 | 服务团队配置、响应机制、培训体系等关键信息仍缺失，长期运维保障存在不确定性 |

5.4.2 综合判断

科伦以8.70分排名第一，在7个维度中有5个维度评分领先，其中2个维度满分（企业实力与资质10分、服务与售后保障10分、培训与学术资源10分、风险可控性10分）。其核心优势在于：①参与国家PIVAS标准制定，合规性最高；②82人专职团队+16人售后团队配置最强；③四阶段服务模型与学术引领体系最完善；④PIVAS服务超400家医院，覆盖3000万+患者/年；⑤工信部卓越级智能工厂+数字三品国家级认证，信息化实力雄厚。唯一不足是设备性能参数缺失，这可以通过后续设备选型谈判中要求补全来解决，属于可弥补缺陷。

大冢以7.30分排名第二，各方面表现均衡，没有明显弱项。远程控制系统2.0和压差自控系统是独特亮点。但设备速度参数在三家中保守（尤其摆药600-800组/h vs 石四药1200-1500组/h），且团队规模未披露。

石四药以6.70分排名第三。基于补充资料，石四药的企业实力从"信息缺失"变为"行业领先"，因拥有香港上市地位、超100亿资产、国家级药物研发平台、两个PIVAS项目中标经验。主要短板是服务细节仍不透明：团队配置、响应时间、培训体系等关键信息缺失。

5.5 建议

5.5.1 下一步行动建议

| 优先级 | 行动项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 要求科伦补全设备性能参数 | 贴签机/分拣机/洗筐机的具体型号、速度、关键技术参数，作为商务谈判条件之一 |
| P0 | 与科伦深入商务洽谈 | 确认团队派驻方案、服务SLA、价格预算、交付周期等 |
| P1 | 要求石四药补齐服务细节 | 获取完整的服务方案、团队配置、响应机制、培训体系等 |
| P1 | 实地考察科伦标杆案例 | 建议走访鼓楼医院、苏大附一院等南京及周边科伦承建项目 |
| P2 | 考察石四药PIVAS项目案例 | 联系合肥市第三人民医院、宿州市立医院了解实际实施情况 |
| P2 | 技术方案对比 | 组织技术团队对科伦和石四药的技术方案进行深度对比，特别是设备性能与信息化系统 |
| P3 | 将大冢作为备选方案保持沟通 | 作为谈判筹码和Plan C |

5.5.2 风险提示

科伦：设备性能参数缺失是主要风险点，需在合同中明确技术指标。

石四药：服务细节不透明是主要风险点，需在合作前明确所有服务承诺。

大冢：设备速度相对保守，可能无法满足未来业务量增长需求。

**报告说明**：本报告基于三家企业的原始PDF文件、石四药补充资料（来自官方网站）以及科伦官方网站补充信息（2026年5月26日遍历搜索）进行客观对比分析。石四药的评分基于补充资料从4.65分提升至6.70分。科伦的评分基于官方网站补充信息从8.40分提升至8.70分（信息化系统8→9、风险可控性9→10），但设备性能参数仍未在公开渠道获取，需通过商务谈判补全。